Znak sprawy: 0012/ZP/TP/2025                       Załącznik nr 3A do SWZ  stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2025

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: Zakupu, dostawy i montażu bieżni do pomiarów prób wysiłkowych wraz z zestawem sterującym i oprogramowaniem oraz holtera ABPM  dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części:

Część I – zakup, dostawa i montaż bieżni do pomiarów prób wysiłkowych wraz z zestawem sterującym i oprogramowaniem,

Część II – zakup, dostawa i montaż holtera ABPM

Część I – zakup, dostawa i montaż bieżni do pomiarów prób wysiłkowych wraz z zestawem sterującym i oprogramowaniem

| Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia |  | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bieżnia do pomiarów prób wysiłkowych wraz z zestawem sterującym i oprogramowaniem – 1 sztuka | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji: ………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy |  | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2025, wyszczególniony na oryginalnych tabliczkach znamionowych producenta, umieszczonych na urządzeniu. |  | TAK |  |  |
|  | System testów wysiłkowych |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows lub równoważne |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim gotowe do instalacji na komputerze użytkownika |  | TAK |  |  |
|  | Wymagane moduły oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Moduł podstawowy – dostarczany z modułem EKG, umożliwia wykonanie podstawowego EKG: - EKG 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG - Pobieranie danych z elektrokardiografów - Zarządzanie danymi dla wszystkich modalności |  | TAK |  |  |
|  | Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu i ich wstawianie do raportu: - Ciągłe zapisywanie sygnału z 12 odprowadzeń - Kodowanie barwne zapisu arytmii - Możliwość powiększania i zapisywania segmentów zapisu EKG |  | TAK |  |  |
|  | Moduł dokumentacji arytmii: - Dokumentacja arytmii w czasie prób wysiłkowych - Wyświetlanie dwuwymiarowego wykresu kaskadowego - Wyświetlanie wykresu kaskadowego podczas próby wysiłkowej oraz w raporcie |  | TAK |  |  |
|  | Moduł diagnostyczny – automatycznie oblicza czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz zawału serca w oparciu o wytyczne American Heart Association (AHA): - Obliczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz udaru mózgu, - Wskaźnik bieżni ruchomej z Duke |  | TAK |  |  |
|  | Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: - Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych |  | TAK |  |  |
|  | Moduł analizy ST/HR – dwuwymiarowa prezentacja poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca w fazie wysiłku oraz odpoczynku: - Cztery dodatkowe parametry próby wysiłkowej: - Histereza ST/HR - Zmniejszenie HR w fazie odpoczynku - Wykorzystana rezerwa HR - Zmniejszenie FVE |  | TAK |  |  |
|  | Wydruk raportów |  |  |  |  |
|  | Wydruki raportów podczas testów |  | TAK |  |  |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście |  | TAK |  |  |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |
|  | Raporty zawierają: |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) |  | TAK |  |  |
|  | Całkowity czas wysiłku |  | TAK |  |  |
|  | Czas trwania każdego etapu |  | TAK |  |  |
|  | Procent uzyskanego tętna docelowego |  | TAK |  |  |
|  | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach |  | TAK |  |  |
|  | Prędkość bieżni na każdym etapie |  | TAK |  |  |
|  | Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie |  | TAK |  |  |
|  | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału |  | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagane parametry: |  |  |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań |  | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora |  | TAK |  |  |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET |  | TAK |  |  |
|  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS |  | TAK |  |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się z modułu oraz przewodów – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) |  | TAK |  |  |
|  | Próbkowanie sygnału min. 8 000 próbek/s/kanał |  | TAK |  |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz |  | TAK |  |  |
|  | Filtracja FRF lub Cubic Spine |  | TAK |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia |  | TAK |  |  |
|  | CMRR >140dB |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów |  | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x |  | TAK |  |  |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym |  | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 |  | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją |  | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu |  | TAK |  |  |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie |  | TAK |  |  |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie |  | TAK |  |  |
|  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie |  | TAK |  |  |
|  | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów |  | TAK |  |  |
|  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej |  | TAK |  |  |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. |  | TAK |  |  |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s |  | TAK |  |  |
|  | Skala wysiłku według Borga |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM, możliwość integracji z ergospirometrią |  | TAK |  |  |
|  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,2-24,0 km/h (regulacja co 0,1 km/h) |  | TAK |  |  |
|  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa |  | TAK |  |  |
|  | Łagodny start ze stanu zatrzymania |  | TAK |  |  |
|  | Napęd o mocy min. 4 KM |  | TAK |  |  |
|  | Dokładny i samokopiujący system kontroli prędkości i uniesienia pasa |  | TAK |  |  |
|  | Nisko usytuowany pas bieżni z amortyzowanym podłożem |  | TAK |  |  |
|  | Zakres kąta nachylenia min. 0-25% (regulacja co 0,5%) |  | TAK |  |  |
|  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni |  | TAK |  |  |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość zatrzymywania urządzenia na kilka sposobów: stopniowo, przyciskiem awaryjnym, linką bezpieczeństwa lub przez oprogramowanie systemu sterującego |  | TAK |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa z blokadą oraz linka zatrzymania awaryjnego, zainstalowana na prawym lub lewym uchwycie |  | TAK |  |  |
|  | Podwójne czujniki prędkości |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyłączenie bieżni w przypadku utraty komunikacji |  | TAK |  |  |
|  | System hamowania ułatwiający bezpieczne spowalnianie biegu |  |  |  |  |
|  | Nośność bieżni ≥220 kg |  | TAK |  |  |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥155cm |  | TAK |  |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa ≥50 cm |  | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia zajmowana 84 x 200 cm (+/-1%) |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz. |  | TAK |  |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu opcjonalnych poręczy o regulowanej wysokości |  | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu |  | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w kółka jezdne |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe |  | TAK |  |  |
|  | Listwa przeciwprzepięciowa |  | TAK |  |  |
|  | Całość ramy urządzenia ze stali z wykończeniem lakierem proszkowym |  | TAK |  |  |
|  | Obudowa silnika posiadająca certyfikat bezpieczeństwa pożarowego |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania dodatkowej poręczy przedniej o regulowanej wysokości |  | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące (wpisać ilość miesięcy) |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK wymienić punkty serwisowe |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego |  | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  | załączyć przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) |  | TAK | (załączyć do oferty) |  |
|  | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) |  | TAK | (załączyć do oferty) |  |
|  | Atest (jeżeli dotyczy) |  | TAK | (załączyć do oferty) |  |
|  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi urządzenia |  | TAK | (załączyć do oferty) |  |

…………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo