Znak sprawy: 0012/ZP/TP/2025       	              Załącznik nr 3B do SWZ stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2025

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: Zakupu, dostawy i montażu bieżni do pomiarów prób wysiłkowych wraz z zestawem sterującym i oprogramowaniem oraz holtera ABPM  dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części:

Część I – zakup, dostawa i montaż bieżni do pomiarów prób wysiłkowych wraz z zestawem sterującym i oprogramowaniem,

Część II – zakup, dostawa i montaż holtera ABPM

Część II – zakup, dostawa i montaż holtera ABPM

| Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter ABPM – 1 sztuka | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2025, wyszczególniony na oryginalnych tabliczkach znamionowych producenta, umieszczonych na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB i/lub podczerwień | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Programowanie min. 4 okresów pomiarowych: 3 dzienne, 1 nocny | TAK |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów w zakresie: min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 lub 30 pomiarów na godzinę | TAK |  |
|  | Zakresy pomiaru: • Skurczowe: min. 60-290 mmHg • Rozkurczowe: min. 30-195 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: min. 0-300 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: Dokładność pomiaru: +/- 3 mmHg | TAK |  |
|  | Pamięć: do min. 300 pomiarów (PWA do min. 260 pomiarów) | TAK |  |
|  | Pojemność baterii: >300 pomiarów | TAK |  |
|  | Zasilanie: dwa akumulatory NiMH (1,2V, min. 1500mAh, AA) lub dwie baterie alkaliczne AA 1,5 V | TAK |  |
|  | Wymiary: 128 x 75 x 30 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  | Waga: 240g z bateriami (+/-1%) | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą 4 przycisków: • Przycisk ON/OFF • Przycisk dzień/noc • Przyciska zdarzenia • Przycisk rozpoczęcia pomiaru/pomiaru ręcznego | TAK |  |
|  | Automatyczne powtórzenie pomiaru przy wykryciu błędnego pomiaru po 3 minutach | TAK |  |
|  | Indywidualny algorytm napełniania mankietów – pierwszy pomiar step-up/step-down, drugi pomiar: Auto-Feedback-Logic-AF | TAK |  |
|  | Walidacja rejestratora: ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), BSH (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) oraz ISO 81060-2:2013 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar centralnego ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę fali tętna (PWA) | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w mankiety o rozmiarach od XS (14-20 cm) do XL (38-55 cm) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania danych pacjenta: dane osobowe, adres, numer telefonu, wiek, płeć, stosowane leki, historia choroby, kontakty w nagłych przypadkach | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich pomiarów z kolorystycznym zaznaczeniem pomiarów wykraczających poza normy oraz z zaznaczeniem pomiarów manualnych | TAK |  |
|  | Informacja o błędnie wykonanym pomiarze | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia pomiarów z analizy | TAK |  |
|  | Możliwość dodania komentarza do każdego pomiaru | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników w formie graficznej - 2 typy wykresów | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie progów ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych: KIGGS, Wühl et, Lurbe et, AHA (Flynn et) lub równoważne | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników: SYS, MAP, DIA, Ciśnienie tętna, HR | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany początków interwału dziennego i nocnego | TAK |  |
|  | Możliwość dodania własnego opisu do wykonanego badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie średnich wartości godzinnych, średnia wyliczana z: 1, 2, 3, 4, 6 i 8 godzin | TAK |  |
|  | W zestawie: |  |  |
|  | 2 baterie | TAK |  |
|  | Etui ze skóry ekologicznej na rejestrator | TAK |  |
|  | 3 mankiety: M,L,XL | TAK |  |
|  | kabel USB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania: |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące (wpisać ilość miesięcy) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK wymienić punkty serwisowe |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
|  | Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  | Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  | Atest (jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi urządzenia | TAK | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo